HD-2027型

硬度测定仪

说  明  书

京制01080157号-01

北京边华电化学分析仪器有限公司

目  录

第一章  概述	3

第二章  原理和结构	3

第三章  技术参数	4

第四章  操作	5

第五章  标定	8

第六章  日常维护与故障排除	11

第七章  备品备件供应	11

第八章  运输和贮存	13

第九章  制造厂的保证	13

第一章  概述

HD-2027硬度测定仪为实验室仪器（以下简称仪器），主要用于火电厂水质中硬度的测定；也可用于半导体器件、石油、化工、化肥、制药、纯水制备等行业。

仪器的比色计采用专利技术，精度高、抗干扰能力强。检测器件为冷光源、长寿命、免维护。显示器为点阵液晶，全中文显示，操作方便。电气部分采用32位单片机技术，功能强，贮存量大。全新的软件设计，人性化菜单结构，简便易用。

- 第二章  原理和结构

仪器利用光电比色原理，根据朗伯─比耳定律：当一束单色平行光通过有色溶液时，一部分光能被溶液吸收，若液层厚度保持不变，光能被吸收的程度(消光度E) 与溶液中有色物质的浓度成正比。其数学表达式：

LgI0I=K⋅C⋅L或E=K⋅C⋅L

式中：I。：:入射光强

I ： :透过光强

C ：:有色物质的浓度

L ：:有色液层的厚度

K ：:常数(与溶液性质,入射光波长等因素有关)

仪器结构见图1：

主   板

显示器/键盘

串口(选件)

电源

发射

接收

比色皿

进样罐

排污

图1

本系列仪器采用比色分析法，测定时将显色后的水样倒入进样罐，在比色皿内进行吸光度测量。测量数据计算后，将结果显示在屏幕上。

- 第三章  技术参数

测量范围：（0~30）µmol/L

基本误差：±5%F.S

重复性：±2% F.S（15~35℃）

稳定性：±3%F.S/4h

供电电源：220VAC/50Hz,<30W

工作条件：环境温度（10~40）℃

相对湿度≤85%

无强烈振动及腐蚀性气体

样品条件：水样温度（10~40）℃

水样中不溶物直径≤5μm

尺寸：233mm (L)×210 mm (H)×305 mm (W)

重量：5kg

- 第四章  操作

4.1 安装

分以下五个步骤：

①仪器应水平放置在稳定的工作台上；

②把进样罐插进图中相应位置；

③将进样软管接在水罐下端的接头上；

④把排污软管接在水罐侧面的接头上；

⑤仪表排污管应下垂放置，管下方置容器接水。

应符合本说明书规定的环境条件。

图2  外形图

仪器右侧的溢流及排污管应下垂放置，管下方置容器接水。注意：为保证排污顺畅，不可将管头插入水中。仪器后面有电源插座和开关。

仪器后面有电源插座和开关。将220VAC电源线插好，打开电源，预热5分钟仪器即可工作。

4.2 水样的显色

被测水样测定前，必须加入显色试剂使之显色，试剂的配制和水样的显色见附录1。

4.3 操作

打开仪器电源开关，仪器首先进行自检，几秒后自动进入测量状态。

此时，若注入显色后的水样即可进行测量。但为了获得较高精度，通常需预热10分钟，然后注入高纯水清洗管路和比色皿二到三次，用被测水样清洗一次。

注水后首先会看到溢 流管中有水流出，几秒后，按住确认键约1S，排污阀打开，比色皿中的水经排污管排出。

清洗后，注入显色后的水样，待显示值稳定后读取，若按“◄”键，则存贮当前数值。在“历史记录”中可看到此值。

每次测量后应使用高纯水清洗管路和比色皿，若短期内（三天）还将使用仪器，则不必按确认键，使比色皿内充满水，若长期存放（三天以上），或搬动仪器，则应按住确认键1S左右，排净比色皿里的水。

当仪表测量误差增大，或出现漂移时，应及时用高纯水冲洗比色皿，冲洗时应保证比色皿中充满高纯水并且充分溢流，溢流停止5秒钟后，按上键，显示屏上会出现“正在排污”字样，字样消失后即可进行测量，如果测量结果不理想，请按上述方法再操作一次。

4.4 屏幕显示和菜单操作方法

23.3µmol/L

1682mv

测量         周二

08/09/09

13:11:30

主显示

测量信号mV值

时间、日期

状态

4.4.1 屏幕显示

在测量状态时，显示内容如下：

图3测量状态显示内容

醒目的大字是测量值，左下角是仪器状态指示，右下角为时间、日期，右中部为仪器测量的信号电压值，在测量状态时，按“►”键可显示或取消显示该值。

4.4.2 键盘操作和菜单选择

键盘上共有8个键，上（▲）、下（▼）、左（◄）、右（►）、退出、确认及二个显示屏亮度调节键。

在测量状态时，按退出键，则退出测量状态，进入主菜单（见图4）。

①标定             ④时间修改

② 记事本          ⑤ 历史记录

③ 维护              V2008-C1.0

图4 主菜单

用上、下键移动光标，或修改数值后，按确认键即确认该项操作，按退出键则逐级退出，直至测量状态。面板右侧是两个屏幕亮度调节键，按位于上部的键可以增强亮度，按下部的键可以降低亮度。

4.4.2.1 时间修改

出厂时，已对仪器时钟进行了设置，若不准确，可以在此重新设置，操作方法如下：

按▲或▼键使光标移到需修改的内容，“确认”后，按▲或▼键修改数值，全部修改完毕后，按退出键即可。

4.4.2.2 记事本

记事本里记录了仪器曾发生的一些事件及时间，例如：开机、关机、标定等。

4.4.2.3 历史记录

仪器在测量状态时，按“◄”键即可存贮当前值，这些值在历史记录中可查到。

4.4.2.4 维护

维护菜单中有三项内容（见图5）：

① 密码修改

② 系统维护

③ 误差处理

图5 维护菜单

① 密码修改——为防止无关人员的误操作，部分菜单需输入密码后，才能进入。按◄键可直接显示出厂密码。当仪器要求输入密码时，可以用▲、▼键输入密码。按确认后进入密码修改，修改后的密码必须牢记。若忘记密码，请与本公司联系。

② 系统维护——该菜单下又有5项内容（见图6）。

①．恢复密码       ④．清记录

②．清记录本       ⑤．滤波 开

③．恢复Eo.S

图6 系统维护子菜单

恢复密码：进行此项操作，即可将密码恢复为出厂密码。

清记事本：清除记事本中内容。

恢复 Eo ：恢复出厂时的标定值：Eo和S。

清 记 录：清除历史记录内容。

滤    波：打开或关闭数字滤波功能。

③  误差处理

由于各种原因的影响，可能使仪器测定值产生一定误差。在此处对误差值进行修正。

- 第五章  标定

5.1 用标准液标定仪器

仪器出厂前已进行标定，但是，为了保证测量的精确度，首次使用前应使用标准液对仪器进行标定。标准液配制方法见附录2。

通常使用两点标定即可。为获取较高精度，也可进行多点标定，溶液浓度由低至高。表1为推荐值。

单位：µmol/L

| 标液一 | 标液二 | 标液三 | 标液四 | 标液五 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高纯水 | 5 | 10 | 20 | 30 |

表1：标液浓度的选取取

按照表1准备好标液，并按本说明书第4.2章方法加入显色试剂就可以进行标定了。

操作步骤如下：

图7测量状态

-65.0µmol/L

测量    周二

08/09/09

09:08:04

打开仪器电源，自动进入测量状态，如图7，比色池除盐水后约显示-65.0左右值为正常，按退出键，进入主菜单。

①标定        ④时间修改

② 记事本     ⑤ 历史记录

③ 维护

V2008-C1.0

图8主菜单

按“▼”键将光标移至① 标定，按确认键，进入密码输入菜单。

请 输 入 密 码

XXXX

增加：↑  减少：↓

完毕后按：确认

图9密码输入菜单

按“▲”或“▼”键输入密码，（按住键不放可以加快输入速度），按◄键可以出现出厂密码，然后按确认键进入图10菜单。

①空白校准

②标液校准

图10

选择②标液校准，按确认键进入冲洗菜单。

用高纯水冲洗流路两遍。第三次倒入高纯水约30mL，待输入电压值稳定后，将光标移至“稳定”，按确认键即完成空白校准。

倒入高纯水，待电压稳定

输入电压：××××.×mV

冲洗     稳定     取消

图11 冲洗菜单

标液一：     0.0µmol/L

输入电压     1400mv

冲洗   稳定   退出   完成

图12标液一菜单

高纯水中被测成分极少，可以认为加药显色高纯水是“零水”，故标液一恒定为0。

将标液一倒入进样罐，每次水量约为30ml。

按“▼”键使光标移至冲洗，按确认键，完成清洗，水从排污管流出。再将标液一倒入进样罐，待电压显示数值稳定后，（约1400）按“▼”键将光标移至稳定，按确认键，此时标定一已完成。仪器记录标液一值后，自动进入标液二菜单。

标液二        20µmol/L

输入电压      1100mv

冲洗   稳定   退出   完成

按确认键，光标移至0.0µmol/L处，按“▲”或“▼”输入标液二值（通常为20），按确认键。

图14标液三菜单

标液三         20µmol/L

输入电压       1100mv

冲洗   稳定   退出   完成

将标液二约30ml倒入进样罐。按“▼”键将光标移至冲洗，按确认键，完成清洗。再次倒入标液二，按“▼”键将光标移至稳定，待显示电压值稳定后，（约1100mv）按确认键。仪器记录标液二值后，自动进入标液三菜单。

图13标液二菜单

按“▼”键将光标移至完成，按确认键，则完成二点标定，仪器自动返回测量状态。

5.2空白校准

空白校准用于抑制仪器漂移产生的误差，因操作简便有效，可以作为日常校准项目随时进行。空白校准所用水样为不加试剂的高纯水。步骤如下：

移动光标至①空白校准，按确认键进入该菜单（见图14）。用高纯水冲洗流路两遍。第三次倒入高纯水约30mL，待输入电压值稳定后，将光标移至“稳定”，按确认键即完成空白校准。

倒入高纯水，待电压稳定

输入电压：××××.×mV

冲洗     稳定     取消

图 15

- 第六章  日常维护与故障排除

6.1 日常维护

精心的维护可以保证仪器的精度，延长使用寿命。

日常维护包含以下内容：

每次测量前应预热10分钟以上。

测量后应擦净水滴和仪器表面污迹。

若两次使用仪器的间隔超过4小时，则应关闭电源，拔下电源插头。

每月使用10%氨水清洗管路和比色器一次。

建议每次更换显色试剂后，用标准液标定仪器。

6.2 常见故障排除

| 序号 | 现 象 | 可能的原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显示屏过黑或过亮 | 调整不合适 | 按两个背光键调节亮度 |
| 2 | 数值总显零 | 没有标定或水样没加试剂 | 水样加试剂重新标定 |
| 3 | 示值稳定但很大或很小 | 没有标定或标定失败 | 重新标定 |
| 4 | 示值超出误差范围 | 化学漂移或误操作 | 重新校准或标定 |
| 5 | 示值忽大忽小不稳 | 没注入水样 | 注水样 |
| 6 | 示值有时显负 | 标定不准或水样含量低于配试剂用水含量 | 重新标定或进入误差菜单修改误差值 |

- 第七章  备品备件供应

为方便用户对仪器的使用和维修，我公司有下列备品备件供选择。

HD-2027系列产品备件清单

请按期更换耗材备件，如不按期更换则仪器性能会出现偏差

| 序号 | 名称 | 编号/规格 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 键盘（面膜） | HD2027-03-01 | 块 |  |
| 2 | LCD显示器 | EF19264AV3 | 块 |  |
| 3 | 进样罐 | HD2021-01-00 | 套 | 含支架 |
| 4 | 电磁阀 | 24VDC | 个 |  |
| 5 | 主板 | 05M494 | 块 | 含软件 |
| 6 | 24VDC电源 | AC251D | 个 |  |
| 7 | 进样PVC管 | Φ4×Φ6 | 米 |  |
| 8 | 排污管 | HD2021-02-00/7 | 根 |  |
| 9 | 硬度表发射器 | HD2023-00-00/1-YD | 个 |  |
| 10 | 硬度接收器 | 9718READ- YD | 块 |  |
| 11 | 硬度标准液（母液） | BZY-10/ YD | 50mL/瓶 | 10mmol/L |

- 第八章  运输和贮存

仪器内有光学组件 玻璃器件，在运输和保管中，必须注意防震、防潮，不可倒置。贮存时应放在环境温度为(5~40)℃，相对湿度≤85%的室内，附近无腐蚀性气体和易燃品。

- 第九章  制造厂的保证

9.1 售后服务：

平时接到服务电话后8小时内解答问题，48小时之内解决问题。

9.1.1在用户遵守贮存、使用、运输规则的情况下，此产品的保质期为自安装之日起一年，在此时间内由于人为因素或其它不可抗力造成的设备损坏，不在保质期范围内。仪器发生故障或因制造质量不良而不能正常工作的，请将仪器包装后寄回我公司。用户服务部的技术员会免费为您修理，甚至更换新仪器后，重新寄给您。

1年以后，仪器需修理时，仅收成本费。

在您需要我们服务时，请与我们的客户服务部门联系，联系时须提供贵单位使用产品的基础资料：

基地售后服务联系电话：010-89778475

基地售后服务传真：010-89778472

基地备品备件查询及服务电话：010-89778471

a)产品的型号

b)出厂编号及安装日期

c)用户您的名称、地址、联系方式、故障现象的详细描述

9.2联系方式：

北京边华电化学分析仪器有限公司                  总经理：边东福

北京市海淀区华电化学分析仪器研究所	              网址：Http://www.huadiansuo.com

E-mail:huadian@263.net

总部地址: 北京市海淀区永丰路甲6号北京5133信箱 邮编:100094

市内销售部地址：北京市海淀区知春路86号豪景家园2号楼（B座）1706室  邮编100086

基地地址：北京市昌平区南雁路66号               邮编：102204

销售部电话: (010)62471903  62442345             传真：（010）62106955

总部总机：（010）62479206转分机               传真：（010）82473048

基地售后服务部电话：（010）89778475             传真：（010）89778472

网络实名:北京华电

附录1：显色试剂的配制（未标明纯度的试剂均为分析纯）和水样的显色

1.1  试剂配制

1.1.1  硼砂缓冲溶液：称取40g硼砂（Na2B4O7·10H2O），加10g氢氧化钠，溶于高纯水中，并稀释至1L，贮于塑料瓶中。

注：硼砂缓冲溶液，也可用氨-氯化铵缓冲溶液代替使用。配制方法为67.5g氯化铵溶于570ml浓氨水中，用高纯水稀释至1L。

1.1.2  0.5%酸性铬蓝K指示剂：称取0.5g酸性铬蓝K（C16H9O12N2S3Na3）与4.5g盐酸羟胺，在研钵中研匀，加10ml硼砂缓冲溶液，溶解于40ml高纯水中，用95%乙醇稀释至100ml，贮于棕色滴瓶中。使用期不应超过一个月。

2.2  母液和标准液的配制：

2.2.1 母液的配制：

钙标准溶液（1ml含0.01mmolCa2+），称取于110℃烘1h的基准碳酸钙（CaCO3）1.0009g溶于15ml盐酸溶液（1+4）中，用高纯水稀释至1L。

2.2.2  标准溶液的配制：

从10mmol/L标准溶液中取10ml稀释至100ml，此标准溶液为1mmol/L。

要配制标准溶液请按照下表取1mmol/LCa2+母液；并稀释至100ml即可：

| 5µmol/L | 10µmol/L | 15µmol/L | 20µmol/L |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.5ml | 1ml | 1.5ml | 2ml |

3  水样的显色

取100ml水样加入硼砂缓冲溶液1ml摇匀后，再加入0.5%酸性铬蓝K指示剂0.5ml摇匀后，即可进行测量。

敬告用户：由于产品不断更新，说明书内容可能有所改变，恕不再另行通知